有关pH玻璃电极的维护和保养

一、概述

早在1930年就出现了比较实用的pH玻璃电极，由于专性玻璃配方的不断改进和制作工艺的提高，使pH玻璃电极的性能越来越好，再加上pH玻璃电极的干扰因素较少，其他类型的pH电极无法相比的，这就是直到现在pH玻璃电极仍在国民经济各部门得到广泛应用的原因。

pH玻璃电极的使用是有一定寿命的，它决定于测量对象的组成与性质、温度的高低（温度越高寿命越短）和保养的好坏等因素。通常在pH玻璃电极说明书中表明使用寿命为一年，如果精心保养，它的使用寿命可以延长几倍，所以在这收集一些成功的保养方法供广大使用者参考。

二、 pH 电极的维护

1、由于pH 电极容易受到污染，根据使用的时间长短及环境，请每个月清洗1 至3 次。对于需再充液的参比电极，注意补充或更换电解液。

2、pH 电极的储存

为了得到最好的测量结果，请保持pH 球的湿润。使用装有浸泡液的电极储存瓶或装满浸泡液

的橡胶保护套，储存你的电极。pH浸泡液的正确配制方法：取pH4.00缓冲剂（250mL）包，溶于250mL纯水中，再加入56克分析纯KCl，适当加热，搅拌至完全溶解即成。其他的pH 缓冲液也可以用来储存，但是千万不要用去离子水储存电极。

3、测量之后

（1）. 请用去离子水清洗pH 电极和参比盐桥。

（2）. 请使用上述推荐的“pH 电极储存”来存放电极，或者使用生产商推荐的方法储存。

（3）. 在下一次使用之前，用去离子水清洗液接界，轻拍甩干– 请不要擦拭电极。

4、pH 电极的清洗

（1）、一般性污染：用水、0.1mol/lNaOH或0.1mol/lHCl清洗电极数分钟。

（2）、盐沉淀：将电极在自来水中轻轻地搅动10 到15 分钟，溶解沉淀。然后用蒸馏水清洗。

（3）、油/油脂薄膜：用中性的清洁剂清洗电极的pH 球泡。用蒸馏水清洗电极，或使用一般的

电极清洗液。也可用丙酮或乙醇清洗电极数秒钟。

（4）、参比盐桥堵塞：将稀释的KCl 溶液加热到60 到80℃。将电极的传感部分放进热的溶液

中，大约10 分钟。让电极在没有加热的KCl 溶液中冷却。

（5）、蛋白质沉淀：准备一个1%的胃蛋白酶溶液，混合进0.1M 的KCl 溶液中。将电极放进

溶液中5－10 分钟。用蒸馏水清洗电极。

三、pH 电极的复活

如果合理地储存和清洗电极，你的pH 电极可以随时取用。然而，脱水的敏感球泡可能会引

起响应迟缓。想要恢复电极，请将电极在pH4 的缓冲液中搅动1小时。如果失败，那么

电极需要被激活。千万不要碰到和摩擦球状体。触碰可能会引起静电效应。

pH 电极的激活(只适用于玻璃电极)

警示：只有专业的精通化学安全手册的人可以进行以下操作。准备一个合适的容器、气体引擎

罩、通风环境和废物处理器。在此程序中，必须用护目镜和防护服。

1. 将pH 电极浸入酒精溶液中，轻轻搅动5 分钟。

2. 将电极放在自来水中15 分钟。

3. 将电极浸入浓酸中(例如HCl 或H2SO4)，轻轻搅动5 分钟。

4. 重复步骤2。

5. 将电极浸在强碱中(NaOH)5 分钟。

6. 将电极放在自来水中15 分钟。

7. 现在，用标准的校正缓冲液查看电极是否得到理想的恢复结果。您可以重复步骤3 至6，

最多3 次以得到更好的响应。如果响应没有改进，可能您的电极不能再使用了，需要更换

一枝新的电极 － 请联系佰科汇获取相关信息。